## Slide 1: 次世代PETにむけたプロトタイプ 液体キセノン検出器の開発と現状
藤井祐樹 東京大学
液体キセノン開発グループ
高エ研, 佐賀大, 東大, 横国大
日本物理学会2009年秋季大会
甲南大学岡本キャンパス
2009年9月11日

## Slide 2: Contents
Introduction
Status of 2009
Prototype detector
Motivations
Alpha source study
Demonstration of tracking
Conclusion
Future’s prospects
次世代PETのイメージ図

## Slide 3: Introduction
液体キセノンTime Projection Chamber
  キセノンシンチレーション光による信号
    非常に速い信号
    シンチレーション光によるエネルギー情報
  電離電子による遅い信号
    正確な3次元位置情報
    電荷量によるエネルギー情報
次世代PETへの応用の可能性
  比較的容易な大型化
    大アクセプタンス
  高い位置分解能による精細な画像
    癌の早期発見

## Slide 4: Status of 2009
~Mar. 2009
  宇宙線の観測
  1ch 読み出し
  Run終了間際にアルファ線による信号が見えた

## Slide 5: Status of 2009
~Mar. 2009
  宇宙線の観測
  1ch 読み出し
  Run終了間際にアルファ線による信号が見えた
Jan. 2009 ~ Aug. 2009
  アルファ線信号の測定
  1ch → 4ch 読み出し
  宇宙線ミューオンの2次元飛跡検出

## Slide 6: Prototype Detector
上下2本のPMT (R5900-06AL12S-ASSY,28mm×28mm)
  トリガー用の速い信号
  液体キセノンの波長領域で高感度(Q.E.~20 %)
TPC pad
  4枚のパッドのほぼ中心にエネルギー較正用Am線源を設置(~200 Bq , 直径 5 mm)
  ↓アノードパッドデザイン
PMT
1cm
100MW
Cathode
Anode pad
-H.V.
GND
2kV/cm
3 4
1 2
1.5 ×1.5 cm2
読み出しパッド（FR-4基板）

## Slide 7: Prototype Detector
上下2本のPMT (R5900-06AL12S-ASSY,28mm×28mm)
  トリガー用の速い信号
  液体キセノンの波長領域で高感度(Q.E.~20 %)
TPC pad
  4枚のパッドのほぼ中心にエネルギー較正用Am線源を設置(~200 Bq , 直径 5 mm)
  ↓アノードパッドデザイン
PMT
1cm
100MW
Cathode
Anode pad
-H.V.
GND
2kV/cm
3 4
1 2
1.5 ×1.5 cm2
読み出しパッド（FR-4基板）
内部feed back : パッド背面にJFET直付け
外部feed back

## Slide 8: Motivations
液体キセノン中でfeed backを行ったときと、フィードスルー外までケーブルでひっぱってfeed backを行ったときのノイズ状況の違いを調べる
  内部feed back : ノイズの影響を最小限にしてfeed backができる
  外部feed back : キセノンを汚さずにシンプルなデザインで増幅可能
アルファ線によるデータが妥当な値であるか評価する
多チャンネル読み出しを行う
JFET
2SK152

## Slide 9: Alpha Source Study

## Slide 10: Electric Field Dependency
PMTからのシンチレーション光による信号を電荷積分型ADCで、TPCからの電離電子による信号をPH-ADCで測定し、電場依存性を調べる
  0 ~ 3.0 [kV/cm] の間で 0.25 [kV/cm] で電場の大きさを変化させて測定を行った
  文献値との比較を行う
PMTの信号はアルファ線ピークのmeanの位置で評価し、TPCからの信号はpulse heightから電荷量を、σ の大きさから分解能の評価をする
# of event
Pulse height[ch]
# of event
PMT charge[ch]

## Slide 11
電場強度との相関
  光量に関しては 2 kV/cmで約 3 % の減少
    その割合が再結合を免れる電離電子数の割合となるはず
    文献値では4 %であり、1 %の差は大きい
  電離電子数に関して文献と同様の振る舞いが見られた
    ただし数としてはまだ足りていない → 後で述べる
  電荷量増加とともに分解能の改善が見られた
    ノイズの改善などでまだまだよくなるはず
Peak channel[ch]
放電現象
Electric field[kV/cm]
Pulse height[mV]
Resolution(FWHM)
Electric field[kV/cm]
Electric field[kV/cm]

## Slide 12: TPC Expected Value
液体キセノンで電離されるイオン対の数は
1 ion/15.6 eV
アルファ線のエネルギー5.5 MeVより
  5.5e+6[eV]/15.6[eV] ~ 3.5e+5 ionが期待される
  そのうちの3 (4)%の電子が再結合を免れてパッドに到達すると
  3.5e+5 * 0.03 ~ 1.06e+4 electron
  1.06 e+4* 1.602e-19[C] * 1.e+15[mV/C] ~ 1.7 mV
1.7 mV にポストアンプゲインをかけた値がPH-ADCで信号ピークとして期待される
ただし、文献値である4 %を採用すると4/3倍して期待値は~2.3 mVとなる
  以下、4 %で計算した場合の値も同時に示していく
Pre-Amp 増幅率
素電荷

## Slide 13: 1ch read out
PH-ADCを用いてsingle padでアルファ線信号の測定を行った
  ペデスタルとアルファ線信号ピークが観測された
ペデスタルを差し引くとポストアンプで約72 mV
  ポストアンプゲインは80倍なので期待値は 136 mV (181 mV)
7月上旬 の時点では期待値の約54 % (40 %)
# of event
# of event
Pulse height[ch]
Pulse height[ch]

## Slide 14: 4ch read out
4chデータ取得時の状況( 8月上旬 )
アルファ線信号
  ポストアンプで約77 mV
ポストアンプゲインは約70倍
  期待値は約120 mV ( 160 mV)
純化を続け、期待値の約64 % ( 48 % )
1か月の純化で約10 %の電荷量増加が見られた
この状態で4chすべての信号を測定する…
Pulse height[ch]
Pulse height[ch]
# of event
# of event

## Slide 15: 4ch data
3 4
1 2
1.5 ×1.5 cm2
読み出しパッド（FR-4基板）
ch1-2 と ch3-4 の違い
  結果…
    1-2ch → good signal
    3-4ch → noisy
やはり現在のノイズ状況およびセットアップではJFETはパッドに直付けが望ましい
ch2
ch1
ch3
ch4

## Slide 16: Demonstration of Tracking

## Slide 17: Demonstration of tracking by using Cosmic Ray Muon (CRM)
4chを用いた宇宙線ミューオン信号の解析
  複数パッドで電荷信号を検出できる
  再結合による電離電子の損失が少ない ( 電子で近似すると ~ 50 % @ 2 kV/cm )
  パッドに近い場所で反応が起きるため、不純物の影響を減らせる
    1 cm で40% の電荷減少とすると、宇宙線の場合は平均で20% の減少のみ
  ノイズの多い3,4 channelでも十分大きな信号が期待される
天頂角での角度分布
  パッド4枚でノイズもあり、宇宙線のイベントレートもかなり小さいため、正確な角度を求めるのは難しい
  今回は以下の3通りにイベントを分ける → Error は about 30°
=0°
=90°
=45°

## Slide 18: Energy Distribution of CRM
各パッドのゲインを較正し、4chすべてのPreAmpでの電圧和をとる
液体キセノン中でミューオンが2パッド以上通過したときに測定される最小のPreAmp電圧値でスレッショルドをかける
4chの中で信号の大きいパッドを2枚選択し、前頁の分類方法で角度を求める
# of event
PreAmp pulse height[mV]
here!

## Slide 19: Zenith Angle Distribution of CRM
結果
  右図の天頂角分布が得られた
  宇宙線ミューオンは天頂角でcos2θ に従うことが知られている
    パッド上で角度を求めているので、 cos2θ の分布を平面に射影した分布と比較する
    赤い線のヒストグラムがモンテカルロ
    不完全ではあるがモンテカルロと近い傾向が見られる
  ちゃんと議論するには壁や天井の効果も考慮して比較する必要があるが、今回の目的からはそれる
# of event
angle[degree]

## Slide 20: Conclusion
アルファ線信号を測定した
  ドリフト距離 1 cm で期待される電荷量の ~64 (48) % までの測定に成功した
    文献値との相違に関しては今後調査する必要がある
パッドの4チャンネル読み出しに成功した
  JFETはやはりパッドに近い方がよい
宇宙線による飛跡検出を行った
  4チャンネル読み出しのデモンストレーションとしては成功

## Slide 21: Future’s prospects
Analysis
  シミュレーションとの比較
Detector
  3次元位置再構成
    グリッド+Flash ADC を用いた読み出し
  ドリフト距離をより長くする ex. 1cm → 5cm
  ガンマ線源を用いて実験を行う
  純化速度の向上
  ノイズ状況の改善
  多チャンネル化(4chよりさらに増やす)+パッドの細分化
    パッド平面の位置分解能向上
Electronics
  TPCパッドの多チャンネル化の困難およびノイズ状況改善のため、低温で安定して動作するフロントエンドエレクトロニクスASICチップの開発を行う
  → 次のtalkの内容

## Slide 22: Back Up

## Slide 24
input
gate
input
divider
PMT bottom
PMT top
TPC ch1
Discriminator
Gate generator
charge-ADC
Pre Amp ch1
Gate generator
Coincidence
+HV supply
-HV supply
divider
PH-ADC
Shaper Amp ch1
gate
NIM
CAMAC
Others
Cable delay
DAQ ロジック回路
Gain: 1015 mV/C

## Slide 25
input
gate
input
divider
PMT bottom
PMT top
TPC ch2
TPC ch1
TPC ch4
Discriminator
Gate generator
charge-ADC
Pre Amp ch1
Gate generator
Coincidence
+HV supply
-HV supply
divider
PH-ADC
Shaper Amp ch1
gate
NIM
CAMAC
Others
Cable delay
TPC ch3
Pre Amp ch1
Pre Amp ch1
Pre Amp ch1
Shaper Amp ch2
Shaper Amp ch3
Shaper Amp ch4
DAQ ロジック回路

## Slide 26
← Electric field dependency
of alpha signal resolution

## Slide 27: Xenon Parameters
種類 | BGO | GSO | LSO | LXe
元素 | Bi Ge O | Gd Si O | Lu Si O | Xe
密度 [g/cm3] | 7.13 | 6.71 | 7.4 | 2.95
光子数(1MeV) | 8200 | 9000 | 25000 | 43000
波長[nm] | 480 | 440 | 420 | 178
減衰時間[ns] | 330 | 56 | 47 | 45
Muon Energy loss
by ionization in LXe

## Slide 28: About CRM
← cos2θ に従う分布のモンテカルロ
宇宙線ミューオンがcos2θ に従うのはなぜか
  通過する大気の厚さ、ミューオンの寿命、平均自由行程などと関係
CRMのエネルギー分布 →